附件3
标准对数视力表（GB11533—2011）摘录
1  视力表使用方法

1.1  视力测定

1.1.2  一般视力测定

按视力表一般使用方法，测出被检眼所能辨认的最小行视标（辨认正确的视标数应超过该行视标总数的一半），记下该行视标的视力记录值，即为该眼的视力。

1.1.3  低视力测定

视力不到4.0（0.1）时，可采用下列方法测定：

a）被检者直接走到远视力表前1m处，测得的5分记录均需减去校正值0.7（即表1中1m检查距离相应的校正值e），此时远视力表可测3.3—4.6（0.02—0.4）的视力；

b）被检者向远视力表走近至表1左侧所列某一检查距离时，测得的5分记录值加相应校正值e后即为其实际视力；

表1  远视力表变距校正表

	状态
	走近
	不移动
	后退

	检查距离（略值）m
	1.0
	1.2
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	4.0
	5.0
	6.3
	8.0
	10.0

	校正值（e）
	-0.7
	-0.6
	-0.5
	-0.4
	-0.3
	-0.2
	-0.1
	0
	+0.1
	+0.2
	+0.3


2  视力统计

2.1  采用5分记录的视力可直接进行视力水平比较及视力平均、标准差、标准误、显著性检验等统计学处理。

2.2  所有小数记录、分数纪录及视角、视标大小、设计距离等数值均不能直接采用2.1的方法进行比较、统计，小数记录可用表2换算后统计。

表2  小数记录折算5分记录

[image: image1.emf]
注：如被检者需在视力表前80cm处才能辨认4.0行视标，视力记为3.2；60cm处记为3.1；50cm处记为3.0。
- 2 -
- 3 -

